附件         
通江县妇幼保健院
拟采购的空气压力波治疗仪等设备技术参数
一、空气波压力治疗仪（1台）
1、大屏彩色液晶图文显示；
2、 智能控制系统（intelligent control system）,可以快速选择参数及操作；
3、叠加套筒设计，压力均匀，无体液滞流；
4、 压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min;
[bookmark: _Toc375992464][bookmark: _Toc374633585][bookmark: _Toc374689715]5、 定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s;
6、 具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内;
7、输出模式：4种
8、工作时，其噪声应不大于60dB(A)；
9、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍；
10、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s;
11、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%;
12、气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型；
13、连接管路具有防止接错的装置和标识；
14、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h；
15、额定电压和频率：AC220V 50Hz；
二、器械台（3台）
1、规格：1400*450*880mm±5mm
2、材质：整车采用304不锈钢焊接而成，台面抽屉面板厚度≧1.0mm，立柱不锈钢管采用￠25*1.2mm,台面具有抗指纹效果，台面对药物具有良好的耐腐蚀性，Cr含量：18%-20%，Ni含量8%-10%，抗拉强度≧520MPa，屈服强度≧205MPa，伸长率≧40%。
3、产品结构及工艺:台面弧形设计，上下双层台面设计，上下台面三方带有围栏，连接处采用满焊焊接，打磨平整，无焊接痕迹，结构牢固；台面一次拉伸成型，深度≧4mm,底部采用加强筋支撑。
4、脚轮：脚轮≧5只，采用￠100mm静音刹车脚轮，推车在负重≧50kg推动灵活，脚轮无变形现象。
三、托盘架（3台）
1、规格：670*420*900/1200mm±5mm
2、材质：整车采用304不锈钢焊接而成，材质厚度≧1.0mm，立柱不锈钢管采用￠25*1.2mm,台面具有抗指纹效果，对药物具有良好的耐腐蚀性，Cr含量：18%-20%，Ni含量8%-10%，抗拉强度≧520MPa，屈服强度≧205MPa，伸长率≧40%。
3、产品结构及工艺:托盘双立柱支撑结构，托盘升降高度900-120mm范围可调，托盘边沿采用45°设计，四角为弧形，深度20mm±2mm；连接处采用满焊焊接，打磨平整，无焊接痕迹，结构牢固。
4、脚轮：采用￠75mm静音刹车脚轮，推车在负重≧40kg推动灵活，脚轮无变形现象。
四、不锈钢脚踏凳1（4台）
1、规格：400*300*200mm±5mm
2、主架由Φ22*1.2 不锈钢圆管经专用模具弯制而成，踏板与主架焊接牢固可靠，踏板面带防滑胶垫，主架脚带防滑脚垫，有效保证脚凳放置平稳；
3、脚凳带一层踏脚面。
五、不锈钢脚踏凳2（4台）
1、规格：400*300*150mm±5mm
2、主架由Φ22*1.2 不锈钢圆管经专用模具弯制而成，踏板与主架焊接牢固可靠，踏板面带防滑胶垫，主架脚带防滑脚垫，有效保证脚凳放置平稳；
3、脚凳带一层踏脚面。
六、手术凳（8台）
1、规格：Φ300mm×500-650mm，全不锈钢材质；
2、四脚由φ25*1.2不锈钢圆管经专用模具弯制而成，脚架间焊接加固圈，四脚带塑料脚垫；
3、凳面升降范围500-650mm。
七、电子针疗仪（5台）
1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)
2、输入功率:10.0VA
3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波
4、输出脉冲路数：六路输出
5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)
6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％
7、工作模式:连续波工作模式:连续        
8、断续波工作模式:工作15s,停5s
9、疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)
10、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)
11、输出直流分量：0
12、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）
八、电热恒温鼓风干燥箱（1台）
1、主要用途：该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
2、工作环境条件：
2.1、电源：1Ø 220V 50Hz；
2.2、环境温度：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃。
3、技术指标：
3.1.1、控制器：温度传感器: 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支。
3.1.1、温度控制方式: P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。
3.1.2、温度转换: 采微电脑线性补偿校正。
3.1.3、显示界面: LED数码管显示，按键输入方式。
3.1.4、定时范围: 
1. 1~9999分钟 ；2.无定时连续运行。
3.2、结构特点：
3.2.1、内箱材质:SUS不锈钢镜面板。外部材质: SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。保温材质: 超细玻璃纤维棉。
3.2.2、箱门: 观察视窗：多层钢化玻璃视窗。开启方向: 单开门设计，由左侧往右侧开启方式。
3.2.3、温度传感器: 断路或短路(超量程)。超温保护: 设定温度的高温保护设定。电热保护: 加热器温度自保护器。
3.3、温度：控温范围：RT+10℃至200℃。
3.4、外形尺寸（cm）：≧96×60×105 ；工作室尺寸（cm）：≧60×50×75；
3.5、容积（L）：≧225。
3.6、功率（W）：4000。
九、根管治疗仪（1台）
1、具备CFDA、FDA和CE认证。
2、组成：马达手机+反角弯机头。
3、机型：无线手持式根管预备机
4、记忆程序设定：十种
5、显示屏：OLED显示屏。
6、马达手机转速：150～800rpm。
7、马达手机额定转矩：≤4.0N•cm
8、马达手机机头减速比：≥16：1。
9、弯机头可六个角度方向调节，左右手均可使用。
11、工作模式设定≥4种（根测控制马达模式、单根测模式、单马达模式、马达和根测同时使用模式）
12、配备无线连接脚踏系统
13、电池充电：可拆卸式电池和充电线式多种充电方式。
14、具备主机自动校准和自动关机功能。
15、适用于所有的镍钛根管预备器械系统。
16、支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

十、动态血压监测仪（1台）
1. [bookmark: _GoBack]检测原理：示波法
2. 监测时间:大于72小时
3. 加压方式:智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度
4. 测量范围:收缩压：60-280mmHg   舒张压：40-160mmHg   脉率：30-200bpm            压力显示范围：0-299mmHg
5. 测量精度:压力：±2mmHg   脉搏：±5%,
6. 袖带:袖带布可替换。袖带具有医疗器械生产备案凭证，采用PU材质，可酒精擦拭消毒。
7. 安全系统
8. 超压保护：压力超出299mmHg时，快速释放压力；
9. 急停保护：测量时，按“M键”可快速释放压力。
10. 8.测量模式:自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表。
11. 自动补测。
12. 支持手动插入测量。
13. 9.时钟:公历24小时模式时钟
14. 10.测量环境:+10℃-+40℃，低于85%RH（室内温度）
15. 11.储存环境:-20℃-+55℃，低于95%RH（室内湿度）
16. 12.尺寸:小于等于70（W）×97（D）×26（H）mm
17. 13.重量:小于125g(不含电池）
18. 14.数据端口:标准USB2.0数据接口
19. 15.软件功能:全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。
20. 16.软件安全:设备软件应符合 GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》，可提供软件测试报告。



